|  |  | ООО «АНГИОСКАН-ЭЛЕКТРОНИКС» 105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 16, стр. 1 тел. (495) 662-11-50 info@angioscan.ru www.angioscan.ru |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(таблица технического соответствия)

на дозиметр-радиометр «RadiaScan-801»

Прибор соответствует ТУ 4362-002-92521497-2015.

| № п/п | Функции, количественные характеристики и комплектация | Наличие функций или величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект поставки |
|  | Дозиметр-радиометр «RadiaScan-801» | 1 шт. |
|  | Кабель USB | 1 шт. |
|  | Аккумуляторы типа AAA | 2 шт. |
|  | Встроенное программное обеспечение |
|  | Обновление программного обеспечения с сайта производителя | только не метрологически значимой части |
|  | Ведение журнала измерений | каждая запись содержит метку времени и защищена контрольной суммой |
|  | Запуск/перезапуск измерений по нажатию на кнопку | да |
|  | Запуск автоматических измерений по заданному пользователем расписанию с сохранением результатов в журнале | да |
|  | Автоматическое включение/выключение прибора по заданному пользователем расписанию | да |
|  | Внешнее программное обеспечение RadiaScan.exe |
|  | Программа RadiaScan.exe с драйверами для Microsoft Windows 7/10 | доступна для скачивания с сайта производителя |
|  | Сохранение записей журнала измерений прибора в базе данных на компьютере | да |
|  | Настройка и управление прибором средствами программы RadiaScan.exe | при наличии связи по USB |
|  | Возможность взаимодействия с несколькими приборами | да |
|  | Экспорт выбранных записей базы данных в файлы типа | .html и .csv в виде таблиц |
|  | Метрологические характеристики |
|  | Диапазон измерений АЭД фотонного излучения, мЗв | от 0,001 до 1000 |
|  | Диапазон измерений МАЭД фотонного излучения, мкЗв/ч | от 0,1 до 10000 |
|  | Диапазон энергий фотонного излучения, кэВ | от 65 до 3000 |
|  | Диапазон измерений плотности потока бета-частиц, част/(см2·мин) | от 5 до 30000 |
|  | Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения, МэВ, не более | 0,05 |
|  | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений: |  |
|  | АЭД фотонного излучения, % МАЭД фотонного излучения, % плотности потока бета-частиц, % | ±15 ±15 ±20 |
|  | Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности дозиметров-радиометров при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 °С в рабочем диапазоне температур, % | ±2 |
|  | Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности дозиметров-радиометров при изменении влажности в пределах рабочих условий применения от границ нормальных условий, % | ±3 |
|  | Технические характеристики |
|  | Разъем подключения к компьютеру: | USB Type B |
|  | Питание | батарейки или аккумуляторы типа AAA (2 шт.) от USB |
|  | Заряд аккумуляторов при подаче питания на USB-разъем | Да |
|  | Дисплей | цветной OLED |
|  | Светодиодная индикация | двухцветная (зеленый, красный) |
|  | Звуковая сигнализация | тональная |
|  | Кнопки | 6 шт. |
|  | Допустимый диапазон рабочих температур, °C: | от -20 до +50 |
|  | Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 110 × 60 × 23 |
|  | Технические требования к компьютеру |
|  | Тип персонального компьютера или ноутбука | IBM PC совместимый |
|  | Операционная система | Windows XP (32 bit only), Windows Vista (32 bit only), Windows 7, Windows 8, Windows 10. |
|  | Процессор | Intel P4 и выше |
|  | ОЗУ, не менее | 1 Гбайт |
|  | Дисплей | 1024 х 768, 256 цветов |
|  | Свободное пространство на жестком диске, не менее | 50 Мбайт |
|  | Выделенный USB порт | с разъемом USB Type A |
|  | Регулирующая и разрешительная документация |
|  | Технические условия | ТУ 4362-002-92521497-2015 |
|  | Декларация о соответствии | № ЕАЭС N RU Д-RU.АД75.В.00048 от 29.08.2017 |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерения | RU.C.38.541.A № 68119 от 24.11.2017 |
|  | Дополнительные условия |
|  | Гарантия | 2 года |
| 2 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | да |
|  | Руководство пользователя на русском языке | да |
|  | Паспорт | да |